………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/ABCtherapy z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego wyposażenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego w parach ciekłego azotu | Oferowana ilość (szt.) …… Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 - Urządzenie fabrycznie nowe 2 Korpus zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej 3 Zbiornik wyposażony w układ jezdny z kołami skrętnymi i blokadą kół 4 Komora zbiornika podzielona na minimum 4 oddzielne sekcje 5 Zapas ciekłego azotu w zbiorniku (pod platformą) 300 litrów +/- 10l 6 Stała i jednorodna temperatura w komorze zbiornika -190 °C +/- 5 °C utrzymywana w parach ciekłego azotu 7 Obrotowa platforma (karuzela) pozwalająca na wygodny dostęp do przechowywanego materiału 8 Możliwość przechowywania materiału biologicznego wyłącznie w parach azotu 9 Odparowywanie azotu nie więcej niż 10 litrów na dzień 10 Ciągły monitoring temperatury wewnątrz zbiornika 11 Kontrola temperatury wewnątrz zbiornika, za pomocą dwóch platynowych sond z dokładnością (accuracy) +/- 1,0 °C i rozdzielczością (resolution) +/- 0,1 °C. Kontrola temperatury w części dolnej i górnej zbiornika. 12 W pełni zautomatyzowany system napełniania zbiornika ciekłym azotem. 13 - Kontrola poziomu azotu w zbiorniku za pomocą funkcji pomiaru różnicowego ciśnienia z dokładnością (accuracy) +/- 13 mm i rozdzielczością (resolution) +/- 2,5 mm, wraz z wyświetlaniem poziomu ciekłego azotu [mm] 14 Możliwość automatycznego zaprogramowania napełniania zbiornika przy spadku poziomu azotu do wysokości minimalnej 15 Możliwość stworzenia systemu sekwencyjnego oraz symultanicznego napełniania kolejnych zbiorników 16 Możliwość programowania czasu napełniania zbiornika ciekłym azotem w zakresie nie gorszym niż 1 do 28 dni 17 Kontroler wyposażony w monitor umożliwiający ciągły podgląd następujących parametrów: temperatury mierzone przez obie sondy, aktualny poziom azotu, średnie zużycie azotu, informacja o alarmach 18 Możliwość nastawienia parametrów zbiornika oraz odczytu aktualnych ustawień na komputerze stacjonarnym lub laptopie 19 System alarmowy alarmów (w postaci akustycznej i tekstowej), obejmujący co najmniej alarm: niskiego i wysokiego poziomu azotu w zbiorniku; niskiej i wysokiej temperatury w zbiorniku; kalibracji temperatury; niskiego poziomu baterii, czasu napełniania, wysokiego zużycia azotu 20 Dostęp do zbiornika i jego kontrolera zabezpieczony hasłem z czterema poziomami zabezpieczeń 21 Zbiornik wyposażony w zasilanie awaryjne na okoliczność braku zasilania z sieci elektroenergetycznej do 72 godzin 22 Zbiornik wyposażony w zintegrowaną ze zbiornikiem funkcje GAS BYPASS (lub równoważną) wykorzystywaną w sytuacji, gdy temperatura gazu napełniającego nie osiągnęła zaprogramowanej wcześniej temperatury 23 Zbiornik posiada możliwość rozbudowy w dodatkowe zabezpieczenie przeciw przelaniu azotu, w przypadku awarii sterownika bądź czujnika 24 Pojemnik posiadający certyfikat medyczny MDD (lub równoważny) potwierdzający możliwość stosowania pojemnika do przechowywania materiału biologicznego wykorzystywanego do przeszczepów 25 Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC (lub dokumenty równoważne) 26 Dokumentacja IQ, OQ lub równoważna 27 Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy 28 Bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. 29 Wykonawca przeprowadzi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatne szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń. lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Średnica wewnętrzna komory zbiornika cm 2 Wysokość wewnętrzna (robocza) komory zbiornika cm 3 Średnica otworu do wkładania materiału biologicznego (szyja) cm 4 Odległość powierzchni roboczej (na której stoi człowiek) do światła wnętrza komory zbiornika cm 5 Okres gwarancji na elementy mechaniczne m-ce 6 Okres gwarancji na próżnię m-ce 7 Rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego w parach ciekłego azotu / 2 szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... dni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)** |
| --- | --- |

# ** Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta