………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/06/2017/BIOOPA z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (akronim BIOOPA), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/269807/14/NCBR/2015,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego wyposażenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Komora laminarna z ciągłym monitoringiem cząstek | Oferowana ilość (szt.) 1 Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 Komora z pionowym przepływem laminarnym, typu II klasy bezpieczeństwa A2 do pracy, z ochroną produktu, personelu i środowiska 2 Komora laminarna bez recyrkulacji powietrza 3 Pomiar prędkości przepływu powietrza w dwóch punktach: - prędkość powietrza w komorze pracy, - prędkość powietrza w obszarze bariery powietrznej 4 Filtr wysokosprawny o skuteczności filtracji powyżej 99,99 % dla cząstek 0,3 um, 5 Gwarantowany czas pracy filtrów wysokosprawnych (dla cząstek 0,3 um) minimum 5 lat i nie mniej niż 14000 godzin pracy 6 System elastycznego plenum minimalizujące występowanie wibracji 7 Zasilanie 230 V 50 Hz, 8 Blat roboczy ze stali nierdzewnej, nie dzielony, zewnętrzne krawędzie wyoblone do góry, łatwy w demontażu 9 Powierzchnia pod blatem roboczym wyposażona w dren z zaworem 10 Niezależna od blatu roboczego kratka wlotowa powietrza zasysanego, łatwa w demontażu 11 Podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości brzegu obszaru roboczego. Wykonany z plastiku w celu ochrony przedramion podczas długotrwałej pracy w komorze. 12 Szyba frontowa umieszczona pod kątem 80st do blatu roboczego suwana ręcznie góra – dół ze szkła bezpiecznego podwójnego, hartowanego bez dolnej ramy mocującej, zasuwane do końca, zamykająca obszar pracy 13 Podstawa komory z możliwością wypoziomowania przy pomocy śrub, 14 Lampa UV z zainstalowanym: - cyfrowym timerem do ustawiania czasu pracy lampy UV, - licznikiem godzin pracy komory i sumarycznego czasu pracy lampy UV 15 Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem lampy UV podczas pracy 16 Gniazdko elektryczne 230 V 50 Hz, 17 Mikroprocesorowy panel kontrolny wyświetlaczem LCD kolorowym i dotykowym, zapewniający następujące funkcje kontrolne i informacyjne: - Wyświetlacze prędkości przepływu powietrza : dla prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej (osobne wskazania dla każdej prędkości). Prędkość podawana w m/s - Piktogramy informujące o poprawnej pracy urządzenia lub o stanie alarmu - Menu systemowe obsługiwane poprzez panel dotykowy - Dostęp do funkcji panelu kontrolnego blokowany hasłem - Wbudowany liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany - Wbudowany program do automatycznej dekontaminacji komory z instrukcją krok po kroku wyświetlaną na ekranie panelu. - Wbudowane timery do sterowania włączaniem i wyłączaniem gniazd elektrycznych w komorze - Możliwość aktualizacji oprogramowania sterującego pracą komory poprzez łącze USB lub RS232 18 Sygnalizacja alarmowa z możliwością ustawianie progów alarmowych co 0,01 m/s – prędkość za mała/za duża dla obszaru roboczego i bariery powietrznej 19 Sygnalizacja alarmowa informująca o: - nieprawidłowej prędkości powietrza w obszarze roboczym i w barierze powietrznej. - nieprawidłowej pozycji okna 20 Ciągły monitoring cząstek zgodny z zaleceniami DPW - Możliwość zliczania cząstek o wielkości 0,5 um oraz 5,0 um; - Możliwość zapisania raportu o ilości cząstek po zakończeniu pracy - Możliwość bieżącego podglądu ilości cząstek podczas pracy - Sygnał alarmowy po przekroczeniu zadanych wartości referencyjnych - Urządzenie posiadające świadectwo wzorcowania (certyfikat kalibracji) zgodny z ISO 21501 21 Kopia certyfikatu dla wysokosprawnych filtrów powietrza o średnicy 0,3 um; 22 Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim obejmujące zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika 23 Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy 25 Bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. 25 Zamówienie zrealizowane z pełną instalacją komory laminarnej 26 przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego (min. 2 osób) w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń 27 Instalacja urządzenia potwierdzona dokumentacją wg Aneksu 15 DPW z 2015r. (IQ i OQ, PQ) lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 Szerokość blatu roboczego cm 2 Szerokość zewnętrzna komory cm 3 Wysokość obszaru pracy cm 4 Wysokość dostępu do obszaru pracy w trakcie pracy cm 5 czas reakcji na zgłoszenie serwisowe h 6 okres gwarancji m-ce 7 rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Komora laminarna z ciągłym monitoringiem cząstek / 1 szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... dni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)** |
| --- | --- |

# ** Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta