………………………………………

(miejscowość, data)

# Formularz ofertowy

# Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/ABCtherapy z dnia ………………………….

dotyczące zadań realizowanych w ramach  Projektu

„														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						,

ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED

# DANE OFERENTA

| Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| e-mail: |  |

# SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU OFERTY I CENA

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego niniejszym oferujemy dostawę następującego wyposażenia:

| Wyszczególnienie | Opis przedmiotu oferty |
| --- | --- |
| Inkubator mikrobiologiczny | Oferowana ilość (szt.) …… Specyfikacja/ Wyposażenie zestawu/ Dokumentacja/ Szkolenia: lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 1 stelaż umożliwiający umycie inkubatora od spodu urządzenia 2 drzwi podwójne, szczelnie zamykane 3 drzwi zewnętrzne z regulacją temperatury grzania 4 wewnętrzne drzwi szklane 5 wskaźnik otwarcia drzwi wewnętrznych 6 wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej, nadające się do mycia alkoholem, gładkie powierzchnie, połączone bez szczelin 7 wnętrze komory wykonane z zaokrąglonymi krawędziami 8 czujniki umożliwiające utrzymanie we wnętrzu następujących parametrów: T=25-37 ̊±0,4°C, CO2=5%, wilgotność do 95% (przy T=37 ̊C), poziom tlenu O2=5-20%± 0,5% 9 urządzenie wyposażone w panel wyświetlający bieżące parametry wnętrza komory 10 wysokosprawne filtry (średnica porów 03, um) na linii podającej CO2 i O2 oraz wysokosprawne filtry zapasowe (średnica porów 03, um) 11 powietrze w komorze inkubatora powinno być ciągle filtrowane przez wysokosprawny filtr powietrza (średnica porów 0,3 um) z recyrkulacją z atmosfery 12 izolacja termiczna komory inkubatora - płaszcz powietrzny 13 urządzenie wyposażone w moduł utrzymujący wilgotność we wnętrzu komory (bez tacy z wodą), woda powinna być dostarczana do komory inkubatora w postaci pary 14 urządzenie wyposażone w moduł utrzymujący zadane stężenie O2 we wnętrzu komory 15 regulacja CO2 w zakresie 0 – 20% z dokładnością +/- 0,1% 16 regulacja O2 w zakresie 0,5 – 21% z dokładnością +/- 0,25% 17 sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie suchym min. +145°C 18 sterylizacja termiczna komory inkubatora w trybie wilgotnym min. +95°C 19 zakres temperatur pracy: +5°C ponad temp. otoczenia do +55°C 20 urządzenie wyposażone w dotykowy panel sterujący 21 dokładność wyświetlania temperatury 0,1°C 22 możliwość zmiany parametrów pracy urządzenia zabezpieczona hasłem 23 możliwość podtrzymania wartości nastaw parametrów pracy w przypadku braku zasilania i automatyczne wznowienie pracy urządzenia po powrocie zasilania 24 podłączenie inkubatora do zewnętrznego systemu BMS rejestrującego pracę następujących parametrów (temperatura, wilgotność, poziom CO2 i O2) 25 system alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: .1. nieprawidłowa temperatura w komorze; .2. nieprawidłowy poziom O2, CO2 w komorze; .3. nieprawidłowa wilgotność względna w komorze; .4. uszkodzenie czujników; .5. zanik napięcia zasilania; 26 urządzenie zainstalowane zgodnie z dokumentacją wg Aneksu 15 DPW z 2015r. (IQ i OQ, PQ) 27 kopia certyfikatu: ISO 9001, CE lub deklaracja zgodności z normami EU (lub dokumenty równoważne) 28 kopia certyfikatu dla wysokosprawnych filtrów powietrza o średnicy 0,3 um 29 dokumentacja wg Aneksu 15 DPW z 2015r. (IQ i OQ, PQ) 30 stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez minimum 10 lat od daty dostawy 31 bezpłatne przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujące naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji 32 przeprowadzenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń lp. Wyszczególnienie j.m. Dane 1 pojemność robocza komory l 2 inkubator dostarczony ze stelażem wykonanym ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo o wysokości cm 3 Liczba półek (na jeden inkubator) wykonanych ze stali nierdzewnej, z perforacjami zapewniającymi swobodny obieg gazu, wysuwanych szt. 4 czas powrotu parametrów powietrza w komorze po otwarciu drzwi inkubatora do czystości klasy ISO5 min. 5 czas od zamknięcia drzwiczek wewnętrznych do powrotu do zaprogramowanych 5% CO2 min. 6 czas od zamknięcia drzwiczek wewnętrznych do powrotu do zaprogramowanych 5% O2 min. 7 czas od zamknięcia drzwiczek wewnętrznych do powrotu do zaprogramowanych 90% RH min. 8 rejestracja parametrów hodowli (temperatura, stężenie CO2, O2 i RH) w okresie min. 9 okres gwarancji m-ce 10 rok produkcji rrrr Inne niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry/ informacje: … … |

| Wyszczególnienie/ Ilość [szt.] | Cena |
| --- | --- |
| Inkubator mikrobiologiczny/ …. szt. | Waluta |  |
| Cena jednostkowa netto |  |  |
| RAZEM cena netto |  |  |
| RAZEM cena brutto |  |  |

# INFORMACJA O TERMINIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ......... tygodni od dnia podpisania umowy.

# INFORMACJA O TERMINIE ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Niniejsza oferta pozostaje ważna przez ……. dni od dnia jej złożenia.

# ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

…………….………………………………

|  | (Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)** |
| --- | --- |

# ** Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta