Zapytanie ofertowe nr 2/04/2018/ABCtherapy

W związku z realizacją Projektu „														Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy), współfinansowanego, zgodnie z umową o wykonanie i finansowanie nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015						, ze środków krajowych w ramach Programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” STRATEGMED, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy:

Inkubatora mikrobiologicznego do automatycznego posiewania płynów – 1 szt.

| Warszawa, 16-04-2018 |
| --- |
| Zamawiający | Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 29 00-867 Warszawa NIP 525-22-39-973, REGON 017452559 |
| Tytuł Projektu | „ Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (akronim ABCtherapy) |
| Opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest Inkubator mikrobiologiczny do automatycznego posiewania płynów – 1 szt.: 1. Minimalne wymagania techniczne Pojemność aparatu do hodowli drobnoustrojów min 400 miejsc inkubacyjno-pomiarowych. System umożliwiający ustawienie dwóch różnych temperatur inkubacji. Urządzenie utrzymujące stałą temperaturę pracy. Fluktuacja temp. nie większa niż +/- 0,1°C. Ciągły pomiar inkubacji posiewu płynów (prób), rejestracja danych min. co 10 minut. Prowadzenie hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich, niezidentyfikowanych lub błędnie wprowadzonych prób. System graficznej sygnalizacji zakończenia inkubacji. System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji alarmów (awarii). Możliwość wprowadzenia danych przez czytnik kodów kreskowych. Aparat z wbudowanym ekranem LCD. Możliwość bezpośredniego odczytu z ekranu LCD ilości wolnych miejsc w aparacie. Aparat wyposażony w czujniki temperatur znajdujące się w bezpośrednim położeniu inkubowanych podłoży z płynami (próbami). Możliwość bieżącego odczytu położenia butelki z posianym płynem (próbą) podczas inkubacji, dostęp do krzywych wzrostu na każdym etapie inkubacji, dostęp bieżącego czasu trwania inkubacji. Możliwość ustawienia czasu inkubacji posiewu płynów (prób) bezpośrednio przez użytkownika. Możliwość podłączenia analizatora do sieci informatycznej. Możliwość przesyłania danych protokołem LIS z aparatu do zewnętrznego oprogramowania oraz z oprogramowania zewnętrznego do aparatu. Możliwość hodowli drobnoustrojów z niewielkiej objętości materiału (0,5 - 3 ml). Możliwość inkubacji posiewu płynów (prób) na podłożach z inhibitorami antybiotyków, które nie wpływają negatywnie na jakość podłoży hodowlanych i umożliwiających dalszą diagnostykę w zakresie wykonywania preparatów. Możliwość wydruku raportu kontroli pracy inkubatora mikrobiologicznego, który uwzględnienia kontrolę temperatury inkubowanych podłoży z płynami (próbami), kontrolę temperatury przypisaną dla danego programu inkubacji. Możliwość podłączenia do prądu 220 V. Możliwość podłączenia drukarki przez port USB. Możliwość drukowania raportów dotyczących wyników pozytywnych, negatywnych, ilości podłoży w czasie inkubacji, alarmów. 2. Minimalna wymagana dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. Deklaracja CE dla aparatu (lub dokumenty równoważne). Instalacja aparatu potwierdzona dokumentacją (IQ lub równoważna). 3. Minimalne wymagania ogólne - Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez minimum 5 lat od daty dostawy; czas reakcji serwisowej 24 h od zgłoszenia - Okres gwarancji minimum 12 miesięcy od daty podpisania „Protokołu odbioru”; - Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy - rok produkcji minimum 2016 - Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji. - Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją aparatu. 4. Wymagania szkoleniowe Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bezpłatnego szkolenia dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych urządzeń. |
| Termin realizacji zamówienia | Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 56 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oferty wskazujące na termin dostawy wykraczający poza wskazany powyżej okres nie będą rozpatrywane. O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Oferent zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu w następujących przypadkach: a) w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie; b) w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; c) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu: a) o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły wyższej; b) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności; c) o okres niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji. |
| Miejsce dostawy zamówienia | Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. ul. Działowa 85 02-234 Warszawa |
| Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu | O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty: niepowiązane lub niebędące jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.); niebędące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostające w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi; niebędące podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w myśl Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014); niebędące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Celem potwierdzenia spełnienia określonych powyżej warunków oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. |
| Sposób przygotowania oferty | Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani warunkowej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w innym języku, pod warunkiem iż zostanie do niej załączone tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia. Oferent zobowiązany jest do wskazania terminu związania ofertą w treści oferty. Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego. Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści oferty należy wskazać: - Pełną nazwę oferenta wraz z danymi kontaktowymi, - Datę sporządzenia oferty, - Termin wykonania przedmiotu zamówienia, - Proponowaną cenę netto i brutto oferty oraz ceny netto i brutto w odniesieniu do poszczególnych części składowych zamówienia, - Specyfikację przedmiotu zamówienia, w szczególności w odniesieniu do określonych w zapytaniu parametrów, - Termin związania ofertą. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza ofertowego. Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże każdorazowo, na potrzeby oceny w ramach wskazanych w niniejszym zapytaniu kryteriów, będzie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oferty. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym. |
| Kryteria oceny ofert | Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów i ich znaczenia: Cena brutto, waga 60 %. Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru: Wobl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć Wmax - waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert wykonawców Cobl - wartość obliczanej ceny brutto w danym kryterium Gwarancja wydłużona do 24 miesięcy, waga 30% Wykonawca, który zaoferował wartość 24 miesiące lub więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. Wykonawca, który zaoferował wartość równą 12 miesięcy – otrzymuje 0 pkt. W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, dłuższą niż 12 miesięcy, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 24 miesiące lub więcej a wartością równą 12 miesięcy), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru: Wobl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć Wmax - waga kryterium gwarancja – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium gwarancja Gmin - wartość okresu gwarancji zgodna z minimalnym okresem gwarancji wymaganym dla przedmiotu zamówienia (12 miesięcy) Gmax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu gwarancji (24 miesiące) Gobl - wartość obliczanego okresu gwarancji w danym kryterium Stały autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wydłużony do 10 lat od daty dostawy, waga 10 % Wykonawca, który zaoferował wartość 10 lat lub więcej – otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. Wykonawca, który zaoferował wartość równą 5 lat – otrzymuje 0 pkt. W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, dłuższą niż 5 lat, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w danym kryterium. Pozostali wykonawcy (tj. wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością 10 lat lub więcej a wartością równą 5 lat), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru: Wobl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć Wmax - waga kryterium serwis – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium serwis Smin - wartość okresu serwis zgodna z minimalnym okresem serwisu wymaganym dla przedmiotu zamówienia (5 lat) Smax - wartość maksymalnego oczekiwanego przez Zamawiającego okresu serwisu (10 lat) Sobl - wartość obliczanego okresu serwisu w danym kryterium Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza oferty. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100. |
| Zasady wyboru oferty | Otwarcie ofert nastąpi 24 kwietnia 2018 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona). O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, których oferty zawierają braki. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy: - zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymogami określonymi w części „opis przedmiotu zamówienia” - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, - oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, a w przypadku gdy Wykonawca, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Organizatora postępowania terminie, - została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert. Prowadzący postępowanie wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności oferenta i odrzucenia oferty bez podania przyczyn. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową. |
| Termin, miejsce i forma składania ofert | Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego (Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II, 29 00-867 Warszawa). Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 do godz. 11.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. |
| Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami | Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Paulina Luty, e-mail: Paulina.Luty@pbkm.pl |
| Zawarcie umowy | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy o dostawę przedmiotu zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta. |
| Informacje dodatkowe | Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o rozwiązaniu tożsamym/ równoważnym, oznacza to zastosowanie rozwiązania o funkcjonalności nie mniejszej i parametrach nie gorszych od funkcjonalności i parametrów rozwiązania zastępowanego. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Prowadzącego postępowanie od postępowania ofertowego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Oferenta. |
| Załączniki | Załącznik 1 – Formularz ofertowy Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |